## Slide 1: Nailit Лазерный прибор от ногтевого грибка
Руководство по эксплуатации

## Slide 2
Правила безопасности
Устройство следует использовать в строгом соответствии
с правилами техники безопасности и инструкции по эксплуатации,
представленные в данном руководстве.
НЕ используйте устройство близко к матке во время беременности.
Избегайте прямого попадания в глаза лазерного излучения
/ синего света / инфракрасного излучения , чтобы предотвратить
опасность чрезмерного воздействия видимого и инфракрасного света.
Внимание: держите устройство в недоступном для детей месте.
Дети до 18 лет, должны использовать устройство только под
присмотром взрослых.
НЕ погружайте прибор в воду и не держите его рядом с чрезмерным
теплом (камин, обогреватели) или источниками высокой влажности
(чайник) так как это может привести к неправильной работе прибора.
НЕ используйте это устройство, если прозрачный пластиковый фильтр
сломан или удален.
Прибор не подразумевает детали, которые можно заменить и
не допускаются какие либо изменения в приборе.
Запрещается использование:
* При наличии солнечных ожогов.
* Пациентам, страдающим заболеваниями, связанными с светочувствительностью.
*В период приема фотосенсибилизирующих препаратов.
* Если вы испытываете какие-либо неожиданные побочные эффекты, такие как зуд, которые возникают в течение первых 48 часов после использования устройства, перед дальнейшим воздействием следует обратиться за медицинской помощью.
* Прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, только когда они находятся под присмотром.
*Храните устройство в недоступном для детей месте.

## Slide 3
Инструкция по эксплуатации
Прибор следует использовать на каждый ноготь в отдельности.
Nailit можно использовать как для лечения на руками, так и на ногах.
Перед использованием Nailit обязательно тщательно очистите все ногти, на которых будете использовать прибор. Закрепите прибор Nailit на ногте. Убедитесь, что ноготь находится под прозрачным круглым окошком и, следовательно, подвергается воздействию синего света.
Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ / ВЫКЛ в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.
Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ будет мигать зеленым, указывая на то, что лечение продолжается. Теперь ноготь подвергается воздействию лазера и синего света. Зеленый свет будет продолжать мигать в течение всей продолжительности сеанса (7 минут).
По окончании сеанса зеленый свет перестанет мигать, и прибор автоматически выключится.
Частота использования
Каждый ноготь следует обрабатывать устройством один раз в день. Заметное улучшение внешнего вида ногтей, при ежедневном использовании, занимает от 3 до 6 месяцев. Однако эффективность может варьироваться в зависимости от человека. Это устройство можно использовать дома.
Зарядка
Nailit питается от литий-ионной аккумуляторной батареи. В комплект входит зарядный кабель USB-DC.
Батареи должно хватить на 185 сеансов. Расчетное время зарядки аккумулятора от разряженного до полностью заряженного состояния составляет 2,5–3 часа. Когда батарея разряжается, светодиодный индикатор мигает красным светом.
Чтобы зарядить аккумулятор: просто подключите зарядный кабель к устройству и зарядите его с помощью стандартного зарядного устройства USB. Во время зарядки светодиод будет мигать зеленым.
Предупреждение: батарею в этом устройстве могут заменять только квалифицированные специалисты.

## Slide 4
Устройство не работает во время зарядки. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор будет постоянно светиться зеленым.
Предупреждение: используйте только прилагаемый зарядный кабель. Использование других кабелей могут испортить прибор и аннулируют гарантию.
Очистка
После каждого использования мы рекомендуем очищать внутреннюю резиновую прокладку. Смочите ткань медицинским спиртом и вытрите насухо. Не передавайте устройство другим людям, не очистив перед этим резиновую прокладку.
Очистка и техническое обслуживание не должны выполняться дети без присмотра.
Диагностика
Если ваш Nailit не работает должным образом, проверьте следующее:
Если проблема не исчезла позвоните в TensCare или вашему местному дилеру за советом.
Проблема | Возможные причины | Решение
Индикатор батареи горит красным светом | Перезаряжаемый аккумулятор разряжен | Подключите устройство к зарядке, пока светодиод не загорится зеленым. Устройство не работает во время зарядки
Прибор не работает | Техническая неисправность | Обратиться к дилеру/ производителю

## Slide 5
Часто задаваемые вопросы
1.Когда видны реальные результаты проводимых процедур?
У разных пациентов результаты лечения зависят от возраста, стадии заражения и других индивидуальных факторов. Предполагаемый период лечения составляет от 3 до 6 месяцев.
2.Есть ли риск ожога при терапии лазером?
Нет. Cure Ex – лазерный прибор класса 1M, он совершенно безопасен в использовании.
Техническая информация
Класс лазера: | Класс лазера: 1M (IEC 60825-1)
Длина волны лазера: | 905nm
Длина волны ультрафиолета: | 470nm
Мощность лазера: | 25Вт
Максимальная интенсивность импульса: | 22Вт
Выходной штекер | USB постоянного тока(DC Φ2.5xΦ0.7x10 mm)
Батарея | TW 902244 литий-ионный аккумулятор 3.7В
Время автономной работы | ~ 22 часа
Вес | 50 г
Размеры | 69.5 x 40.5 x 35.5 mm
Классификация безопасности | Внутренний источник питания. Предназначен для непрерывного использования.

## Slide 6
Характеристики окружающей среды:
Операционный | Диапазон температур: 5°C-40°C Влажность: 15-90% RH без конденсации
Место хранения | Атмосферная температура: 700hPa-1060hPa Диапазон температур: -10°C-60°C Влажность: 15% до 75% RH без влажности конденсации Атмосферное давление: 700hPa-1060hPa
Спецификация батареи | 
Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор (модель: TW 902244)
Емкость аккумулятора | 900mAH
Температура хранения Влажность при хранении | -10°C-60°C (≤ 1 месяц) -10°C-45°C (≤ 3 месяца) -10°C-28°C (≤ 1 год) 45% - 75% RH
Спецификация зарадки | Ток: макс 450mA Напряжение: 5V Мощность: 2.5W
Гарантия
Гарантия относится только к устройству и не распространяется на зарядный кабель.
Гарантия не предоставляется в случае
механических повреждений или повреждений по вине пользователя
вследствие несоблюдения правил, указанных в руководстве по эксплуатации.
Гарантийный срок – 1 год по предъявлении квитанции о покупке с указанной датой приобретения. Для того, чтобы задействовать гарантию в случае неисправности прибора, необходимо вернуть его по адресу:
עבור מ.ד.ס פארם, ת.ד. 411 מיקוד 4610302 , הרצליה פיתוח